	[image: image1.png]RIERRATCIOE z
SEFEIERTETE k.
sl —
TREA — e






	福建医科大学

附属协和医院

中心实验室
	标题：徕卡DMI8倒置荧光显微镜标准操作程序（SOP）

	
	
	文件编号：

FJXH-ZXSYS-SOP-KY-2019058
	版本号：2
	修改号：1

	
	
	生效日期：2019年04月20日
	发行部门：中心实验室

	
	
	编制人：侯迪玉
	审核人：黄慧芳

	
	
	批准人：黄慧芳
	页码：第1页 共5页



徕卡DMI8倒置荧光显微镜操作规程
1. 目的：徕卡DMI8型倒置荧光显微镜标准操作程序，规范倒置荧光显微镜的操作。
2. 范围：适用于徕卡DMI8型倒置荧光显微镜的操作工作。
3. 责任：全体仪器使用人员、仪器责任人、仪器管理员均应对本程序的实施负责
4. 操作步骤
4.1 系统组成：本系统由倒置显微镜、照相机、荧光光源、电脑等组成。
4.2 操作流程：
4.2.1 按下显微镜机身右侧背部电源开关，打开计算机屏幕电源和主机箱电源，双击桌面LAS X图标进入程序。
4.2.2 打开显微镜光源；如需使用荧光观察时，打开荧光灯光源。
4.2.3 显微镜物镜放大倍数有5倍、10倍、20倍、40倍，旋转物镜下转盘改变放大倍数。
4.2.4 明场使用方法：将透射光装置的聚光镜转盘旋转至BF档。选择合适的物镜，调节焦距，用明视光源强度旋转及透射光装置上的光圈调节光源强度。将滤色块放在第4或5档。
4.2.5 相差使用方法：将透射光装置的聚光镜转盘转至PH0档(物镜为5×时)或PH1档（物镜为10×、20×时）或PH2档（物镜为40×时）。用明视光源强度旋转及透射光装置上的光圈调节光源强度。将滤色块放在第4或5档。
4.2.6 荧光使用方法：调节孔径光阑至关闭状态，旋转滤色块转盘，选择合适的激发波长（紫外激光-蓝色荧光，如DAPI染料；蓝激光-绿色荧光，如GFP/FITC染料；绿激光-红色荧光，如RFP/罗丹明染料。遇到弱荧光时，可使用荧光光源调节旋钮调节强度）
[image: image7.png]FUJIAN MEDICAL UNIVERSITY
UNION HOSPITAL

1860





4.2.7 图像摄取：在“摄取”菜单栏下的“浏览器”中，找到F盘中所属的科室文件夹，在科室下新建中文全名的子文件夹，在此文件夹下新建以日期命名的子文件夹，设置为摄取位置（文件夹旁出现红色按钮图标）。在“摄取”菜单栏下的“拍摄模式”通过改变摄取菜单栏摄像头卡片下曝光，饱和，伽马和增益改变现实图像的效果（明场或者相差模式，建议将增益放在零），根据所选的物镜倍数选择放大倍数，单击拍摄，保存图片。明场模式时，单击鼠标左键选择一块白色区域，单击鼠标右键，进行白平衡。
4.2.8 荧光拍摄完毕，推进聚光镜孔径光阑，将荧光电源旋至最低，关闭电源。将物镜旋至空挡或低倍物镜，将显微镜光源强度调至最低，关闭显微镜电源，关闭应用程序，关闭电脑。填写完整仪器使用记录。
5. 注意事项：
5.1 必须经过仪器使用培训才可操作仪器；使用显微镜前，需至少提前1天预约。
5.2 使用显微镜前，请仔细阅读倒置荧光显微镜标准操作规程，第一次使用倒置荧光显微镜者请主动告知仪器负责人并作使用登记。
5.3 两次开启荧光灯光源的时间必须间隔30分钟，打开荧光灯光源后，必须半小时后方可关闭。
5.4 倒置荧光显微镜的光纤线不可折叠！以防损坏。
5.5 开机顺序为：参见4.2.1、4.2.2。请勿自行调节顺序。
5.6 荧光发射强度开关不可频繁转动，如需调节荧光强度，请使用倒置荧光显微镜左侧旋钮调节。
5.7 倒置荧光显微镜荧光发射器强度旋钮，请勿旋转！
5.8 倒置荧光显微镜图像处理软件“设定”卡片下内容请勿随意修改！如需修改，请与设备负责人联系。
5.9 倒置荧光显微镜图像处理软件中白平衡最多进行2次。
5.10 倒置荧光显微镜图像处理软件默认存储文件夹“images”请勿删除！ 
5.11 关机顺序：参见4.2.8，关闭显微镜电源前请将显微镜光源强度调至最低。
5.12 倒置荧光显微镜所在房间湿度不可超过70%。
5.13 物镜及目镜如需清洁，请先用洗耳球吹去灰尘，再用无水乙醇润湿的拭镜纸沿相同方向轻轻擦拭镜头。
5.14 操作过程中发生任何问题，请及时与仪器负责人联系，请勿自行处理。
5.15 如需拷贝数据，请使用格式化公用U盘。
5.16 实验完成时，请认真填写仪器使用记录本。请小心处理样本，爱护仪器。

[image: image2.jpg]A
§





[image: image3.png]Shutter





[image: image4.jpg]-
\
W





[image: image5.jpg]




[image: image6.png]



显微镜电源开关。（明场、相差需要打开，荧光观察不需要打开。）





分光器：用户可以调节目镜和电脑显示器同时观察样本。采用拉拽设计（20/80分光）





荧光转盘：内置荧光滤块，根据染料选择，采用旋转式切换。（DAPI\FITC\ROHD）





荧光光源灯泡寿命计时





荧光光源强度调节旋钮


（遇到弱荧光样本时可以调节一下档位）





荧光挡板（需要短暂遮挡荧光保护样本时，打开）





荧光光源开关





明场亮度调节旋钮





摄像头（工作环境湿度〈55%）





调焦旋钮（内粗、外细）





孔径光阑：


明场：观察样本时，通过拨杆左右滑动，调节数字2-8之间调节对比度。


相差：观察样本时，滑动拨杆到PH。


荧光:观察样本时滑动到1。





聚光镜转盘：旋转式切换，内置相差环。


1、相差：观察样本时，根据物镜倍数选择匹配的相差环。例如：PH0适配5X物镜，PH1适配10X 20X物镜，PH2适配40X物镜。


2、明场：观察样本时，切换到BF。





挡板：此处挡板主要用于同时使用明场和荧光功能时需要。（当样本采用明场观察结束时打开此处挡板，遮挡明场光源同时调节聚光镜孔径光阑至1，再来观察荧光样本。此处主要是遮挡明场光源避免进入光路影响荧光观察的作用。）








第 5 页 共 5 页

